JYD-400拍打式均质器操作指南简单说明

上海五相仪器仪表有限公司生产的拍击式均质器，拍击式均质器（又名拍打式均质器,无菌均质器，国际通用名：sterile homogenizer）,此产品使得从固体样品中提取细菌的过程变得非常简单。只需将样品和稀释液加入到专用无菌的样品袋中（无菌均质袋），然后将样品袋放入均质器中，关上门便可自动开始和完成样品处理过程。

拍击式均质器主要应用在食品、药品、临床、分子学、毒素及细菌检测等分析和研究的领域。适用于食品企业、化妆品企业、药品企业、政府检测机构、高等院校、研究所等大专院校、工矿企业和科研单位用于微生物检测及部分理化检测时的样品均质。

## 操作按键说明

时间调整按键。按上升或下降键，可设定所需的工作时间。持续按下按键，时间显示数字将快速变化。定时时间调整范围0-999s，显示“---”为连续运行状态。时间调整按键只能在仓门打开时使用。运行时定时时间自动倒计时。打开仓门则自动恢复设定值。

速度调整按键。按上升或下降键，可选择每秒钟的拍击次数。速度调整范围0～9次拍击/秒或0-15次拍击/秒，用户可任意设置拍击次数。

1.设置与调整

1、该装置出厂时，混合仓内拍击板的位置为最大空间位置，使用者可根据处理样品量大小，调整后面的行程调节旋钮，改变间隙的大小。调节旋钮顺时针方向，间隙变小。调节旋钮逆时针方向，间隙变大。调整过程中应注意观察处理样品与拍击板的位置，以达到处理效果。

2、根据经验，通过向上、向下按键选择工作时间和速度，直至样品处理符合要求。一般建议速度应从慢到快（尽量使用低速），时间处理在30～60 秒即可。

通常，连续运转时间不要超过20 分钟。

启动与关闭

1、首先将均质器放置在牢固且水平的平面上，放置滴液盘于透明门的下部，连接好电源线，打开电源开关。

2、将样品袋平整地放入混合仓内（应先检查样品袋是否漏液）。

3、扳动锁紧手柄，将其定位锁紧。

4、锁紧门的同时，电机会自动启动，若发现异常情况，应及时开启仓门，电机会自动停止。

5、在仪器工作前可旋转均质器后面的行程调节旋钮，设定所需的均质行程。

6、工作过程中，可调节拍击速度的快慢和更改设定的均质时间。

7、可从窗口观察样品状态，待定时时间结束时取出样品即可。

8、工作结束若不打开仓门，蜂鸣器会提示报警10秒钟。